大鼠腺苷酸环化酶1(AC-1)酶联免疫分析

试剂盒使用说明书

本试剂盒仅供研究使用。

检测范围：96T

2U/L - 55U/L

使用目的：

本试剂盒用于测定大鼠血清、血浆及相关液体样本中腺苷酸环化酶 1(AC-1)含量。

实验原理

本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠腺苷酸环化酶  1(AC-1)

腺苷酸环化酶 1(AC-1)抗体包被微孔板，制成固相抗体，往包被单抗的微孔中依次加入腺苷

酸环化酶 1(AC-1)，再与 HRP标记的腺苷酸环化酶   1(AC-1)抗体    ，形成抗体-抗原-酶标

。用纯化的大鼠

抗体复合物，经过彻底洗涤后加底物 TMB显色。TMB在   HRP酶的催化下转化成蓝色，并

在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的腺苷酸环化酶 1(AC-1)呈正相关。

用酶标仪在 450nm波长下测定吸光度（OD值），通过标准曲线计算样品中大鼠腺苷酸环化

酶 1(AC-1)浓度。

试剂盒组成

1

30倍浓

20ml×1瓶

6ml×1瓶

12孔×8条

6ml×1瓶

6ml×1瓶

6ml×1/瓶

7

8

9

终止液

6ml×1瓶

0.5ml×1瓶

1.5ml×1瓶

1份

2   酶标试剂

标准品（96U/L）

标准品稀释液

3   酶标包被板

4   样品稀释液

5   显色剂 A液

6   显色剂 B液

10   说明书

11   封板膜

12   密封袋

2张

1个

标本要

1．标本采集后尽早进行提取，提取按相关文献进行，提取后应尽快进行实验。若不能

马上进行试验，可将标本放于-20℃保存，但应避免反复冻融

2．不能检测含NaN3的样品，因   NaN3抑制辣根过

（HRP）活性。

操作步骤

1.  标准品的稀释：本试剂盒提供原倍标准品一支，用户可按照下列图表在小试管中进行稀

释。

48U/L

24U/L

12U/L

6U/L

5号标准品

4号标准品

3号标准品

2号标准品

1号标准品

150µl的原倍标准品加入  150µl标准品稀释液

150µl的  5号标准品加入  150µl标准品稀释液

150µl的  4号标准品加入  150µl标准品稀释液

150µl的  3号标准品加入  150µl标准品稀释液

150µl的  2号标准品加入  150µl标准品稀释液

3U/L

2.  加样：分别设空白孔（空白对照孔不加样品及酶标试剂，其余各步操作相同）、标准孔、

待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样 50µl，待测样品孔中先加样品稀释液 40µl，

然后再加待测样品 10µl（样品最终稀释度为 5倍）。加样将样品加于酶标板孔底部，尽

量不触及孔壁，轻轻晃动混匀。

3.

4.

5.

温育：用封板膜封板后

37℃温育30分钟。

30倍稀释后备用

配液：将 30倍浓

洗涤：小心揭掉封板膜，弃去液体，甩干，每孔加满洗涤液，静

重复 5次，拍干。

30秒后弃去，如此

6.

7.

8.

9.

加酶：每孔加入酶标试剂 50µl，空白孔除外。

温育：操作同 3。

洗涤：操作同 5。

显色：每孔先加入显色剂 A50µl，再加入显色剂 B50µl，轻轻震荡混匀，37℃避光显色

15分钟.

- 终止：每孔加终止液    50µl，终止反应（此时蓝色立转黄色）。

- 测定：以空白空调零，450nm波长依序测量各孔的吸光度（OD 值）。测定应在加终止

液后 15分钟以内进行。

操作程序总：

计算

以标准物的浓度为横坐标， OD值为纵坐标，在坐标纸上

，根据样品的

OD值由标准曲线查出相应的浓度；再乘以稀释倍数；或用标准物的浓度与  OD值计算出标

准曲线的直线回归方程式，将样品的 OD值代入方程式，计算出样品浓度，再乘以稀释倍数，

即为样品的实际浓度。

注意事项

1．试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡 15-30分钟后方可使用，酶标包被板开封后如未

用完，板条应装入密封袋中保存。

2．浓洗涤液可能会有

析出，稀释时可在浴中加温助溶，洗涤时不影响

。

3．各步加样均应使用加样器，并经常校对其准确性，以避免试验误差。一次加样时间最好

控制在 5分钟内，如标本数量多，推荐使用排枪加样。

4．请每次测定的同时做标准曲线，最好做复孔。如标本中待测物质含量过高（样本  OD值

大于标准品孔第一孔的 OD值），请先用样品稀释液稀释一定倍数（n倍）后再测定，计

算时请最后乘以总稀释倍数（×n×5）。

5．封板膜只限一次性使用，以避免交叉

6．底物请避光保存。

。

7．严格按照说明书的操作进行，试验

.

8．所有样品，洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。

9．本试剂不同批号组分不得混用。

保存条件及有效期

1．试剂盒保存：2-8℃。

2．有效期：6个月